体外循环机项目

邀

请

文

件

中国·河南·南阳

南 阳 南 石 医 院 编 制

2022年4月

目录

第一部分：所需资质	3

第二部分：技术参数	4

第一部分：所需内容

一、资质：

- 产品的合法代理商授权和《医疗器械注册证》；

- 企业法人委托书，法定代表人或其委托代表人身份证复印件，经营公司资质（包含企业营业执照、经营许可证、备案凭证等）；

- 生产厂家资质（包含企业营业执照、经营许可证、生产许可证、备案凭证等）；

- 反商业贿赂承诺书；

- 产品介绍及相关资料；

- 近期签订同类产品合同两份；

- 一般纳税人证明；

- 该设备的三甲医院部分名单

- 若为进口产品必须附有《医疗器械注册证书》、报关单等资料。（以上证件复印件加盖企业原印章）。

- 提供的产品是符合国家标准、行业标准和注册产品标准的合格品，附有合格证。

- 设备详细的配置清单，技术参数及技术偏离表。

- 以上资料一式三份（请做目录），用拉杆夹封住即可，不需密封，资料不得显示终端用户，报价单需要单独密封装订。

二、设备参数及需求：

请把贵公司符合本次要求的体外循环机进行报价，具体要求如下：

一、底座，1台

1.各泵位之间可任意移动更换，方便使用。

2.电源底座备有应急电源，当交流电突然中断，直接转为UPS供电；可供整机正常使用时间120分钟，并可显示应急电源剩余电量的储存情况、潜在运行时间、运行过程中的电压、电流等参数。

3.带脚轮的可移动底座装有置物盘、立柱及输液挂钩。

4.带有LED氧合器照明灯。

5.底座内置PLC可编程控制系统，可靠性、稳定性、抗干扰性强。

二、6英寸单头泵，3台

1.泵头PLC可编程控制系统

2.工作电压：DC 24V

3.流量范围：0—11.3 LPM

4.转速范围：0—250 RPM

5.转速误差  ≤0.5 RPM

6.主泵的控制可以通过监测系统任意切换，无需调整泵的位置。

7.泵的驱动方式为直轴马达驱动，泵头可在左右各90°范围内旋转。

8.泵的机械精度：同轴度0.01-0.03mm。

9.具有开盖停泵保护功能。

10.采用编码器旋钮调节，具备粗调和微调双速调节功能。

11.具有转速异常报警、反转提示功能。

12.泵管压紧方式为无极可调式，带有自锁功能。

13.有开机自检保护系统，泵头的各种错误和故障信息会显示在其屏幕上。

14.泵头参数显示及设置、调整通过触摸屏实现。

三、双头泵，1台

1.泵头PLC可编程控制系统

2.工作电压：DC 24V

3.流量范围：0—1.5 LPM

4.转速范围：0—250 RPM

5.转速误差  ≤0.5 RPM

6.泵的驱动方式为直轴马达驱动，泵头可在左右各120°范围内旋转。

7.泵的机械精度：同轴度0.01-0.03mm。

8.具有开盖停泵保护功能。

9.采用编码器旋钮调节，具备粗调和微调双速调节功能。

10.具有转速异常报警、反转提示功能。

11.泵管压紧方式为无极可调式，带有自锁功能。

12.有开机自检保护系统，泵头的各种错误和故障信息会显示在其屏幕上。

13.泵头参数显示及设置、调整通过触摸屏实现。

14.两个泵之间可以设置主泵/从泵的灌注关系，并可调节主从泵的转速比例。

四、触摸屏监视器，1台

1.压力监测

四路压力监测：通过泵压设定可对被监测泵头进行减速或停泵控制。

压力监测范围：-750mmHg-+750 mmHg。

2.温度监测

四路温度监测：每路可预设温度的上限和下限，当温度超过允许范围时立即报警。

温度监测范围：0℃-50℃，显示分辨力0.1℃；温度报警预置范围：0℃-50℃。

3.计时器组件

五组时间监测，精确度可达1秒。

4.血平面及气泡监测

血平面监测组件,可监测氧合器血平面报警位置，并可以进行停泵控制。

气泡检测，可以监测管路中的气泡状态，3/8"管路中气泡≥0.05ml时报警并控制主泵

停泵。

5.心肌灌注保护控制

心肌保护液灌注控制组件，可记录停搏液当前灌注量和总灌注量，具有压力、时间和容量控制。

五、全自动变温水箱系统，1台

1.可为氧合器、变温毯提供变温水

2.温度控制范围：4℃—41℃

3.制冷系统： 压缩机制冷，降温速率3.5℃/分

4.制热系统： 电加热，升温速率5℃/分

5.水箱操作简便快捷、控温精准、升/降温模式自动转换

6.具有回收水功能

六、空氧混合器      1台

可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比。

可调FIO2：21%~100%

流量计：0-1.0 LPM

0-10LPM

以上所述功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为设备市场调研参考所用。

附件：

售后承诺：

1、售后服务保障措施

2、质量保证承诺

3、保修内容与范围

4、故障和维修响应时间

5、质保期限及期限内的服务方案(含维修保养）

6、保修期外的服务方案和定期巡检措施

7、应急维修措施

8、备品备件配备

投标文件递交及联系方式：

投标截止时间：自发布之日起10天

投标地点：南阳南石医院采购部办公室

联系人：曲老师

联系电话：0377-61558280